- Laboratuvarlar aşağıda belirtilen kriterlere uygun kalibrasyon yapabilen yurtiçi veya yurtdışı akredite laboratuvarlardan ya da UME’den kalibrasyonlarını gerçekleştirebilirler

- Kalibrasyonlar yaptırılırken, cihazların çalışma aralıkları göz önünde bulundurulup, çalışma aralığı dışında kalan noktalarda kalibrasyon aranmamaktadır.

- Kalibrasyon sertifikalarında çevresel şartların belirtilmesi gerekir.

- Laboratuvarların belirsizlikleri ve kalibrasyon belirsizliğinin her ikisi de, birimle ve yüzde değer cinsinden kalibrasyon sertifikasında yer almalıdır.

Aşağıdaki kalibrasyonla ilgili maddeler 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren istenecektir:

Termal Konfor Parametresi için kalibrasyon gereklilikleri;

| RH |  |
| --- | --- |
| °C | HATA(%) |
| 10-20 °C | 10 |
| 20-30 °C | 5 |
| 30-40 °C | 2,5 |
| 40-50 °C | 1,5 |
| 50-60 °C | 1 |

Tablo 1: Bağıl nem aralığı %10 ile %90 arasında birbirine yakın olmayan en az 3 noktada kalibrasyon yaptırılması istenmektedir. Bağıl nem için kalibrasyon yapılırken tablodaki sıcaklık aralıklarının en az ikisinde kalibrasyonun yapılması istenmektedir. Bağıl nem kalibrasyonun yapıldığı sıcaklıklarda, kabul edilebilecek en çok yüzdesel bağıl nem hata değerleri tabloda yer almaktadır. Örneğin kalibrasyon 25 °C’de yapıldığında hata 5’i geçmemelidir (Test edilen %30 nem değeri %25-35 aralığında ise yapılan kalibrasyon uygundur).

| Va |  |
| --- | --- |
| m/sn | Hata(%) |
| 0,05-0,2 | 55 |
| 0,2-0,5 | 30 |
| 0,5-1 | 15 |
| 1-5 | 10 |
| 5-10 | 7 |
| 10 üstü | 6 |

Tablo 2: İstenilen hava akım hızları 1 ile 10 arasından en az iki tane icermelidir. Tabloda test edilen hava akım hızlarına karşılık gelen kabul edilebilecek yüzdesel hata değerleri yer almaktadır. (Test edilen 2m/sn hava akım hızı 1,8 ile 2,2 arasında olmalıdır). Kırmızı puntoların yaptırılması zorunlu değildir. ( 1 m/sn hava akım hızının altında kalibrasyon gerçekleştirilmesi ileride istenebilir.)

| Tg |  |
| --- | --- |
| °C | Hata(°C) |
| 20-35 | 0,5 |
| 35-50 | 0,5 |
| 50-60 | 1 |
| 60-80 | 1 |
| 80-120 | 1 |

Tablo 3: İstenilen sıcaklık aralığı 20 ile 120 arasında en az 5 noktada kalibrasyon yaptırılması istenmektedir. Tabloda kalibrasyonun yapıldığı sıcaklıklardaki hata kabul üst limitleri yer almaktadır. Kalibrasyon 20-50 °C’de yapıldığında hata 0,5 °C yi , 50-120 °C’de yapıldığında 1 °C yi geçmemelidir.

| Tnw |  | Ta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| °C | Hata(°C) | °C | Hata(°C) |
| 10-20 °C | 0.5 | 10-20 °C | 0.5 |
| 20-30 °C | 0.5 | 20-30 °C | 0.5 |
| 30-40 °C | 0.5 | 30-40 °C | 0.5 |

Tablo 4: İstenilen sıcaklık aralığı 10 ile 40 arasında en az 3 noktada kalibrasyon yaptırılması istenmektedir. Tabloda kalibrasyonun yapıldığı sıcaklıklardaki hata kabul üst limitleri yer almaktadır. kalibrasyon 10-40 °C’de yapıldığında hata 0,5’i geçmemelidir.

Aydınlatma Parametresi için kalibrasyon gereklilikleri;

AYDINLATMA

0-100 lüks

100-200 lüks

200-350 lüks

350-500 lüks

500-2000 lüks

2000-5000 lüks

Tablo 5: İstenilen aydınlatma aralığı 0 ile 5000 arasında en az 6 noktada ve tabloda belirtilen aralıklarda en az birer ölçüm içercek şekilde kalibrasyon yaptırılması istenmektedir.

Toz Maruziyeti Parametresi için kalibrasyon gereklilikleri;

- Kullanılan başlık için gerekli çekiş hızına uygun olarak birincil doğrulayıcının kalibrasyonu yapılmalıdır.

- Terazi kalibrasyonu terazinin yapısına uygun olarak 5-6 hane olarak yaptırılmalıdır.

Gürültü Maruziyeti ve Ortam gürültü parametreleri için kalibrasyon gereklilikleri;

Ses seviye ölçerlerin kalibrasyon sertifikalarında aşağıdaki test başlıkları bulunmalıdır:

1- C Frekans Ağırlıklı Akustik Sinyal Testi (125 Hz, 1 KHz ve 8 KHz)

2- Cihazın İç Gürültü Testi

3- Tip 1 cihazlar için A, C ve Z filtrelerinde 63 Hz den 16 KHz’e kadar 9 değerde elektrik sinyal testi

4 - Tip 2 cihazlar için A, C ve Z filtrelerinde 63 Hz den 8 KHz’e kadar 8 değerde elektrik sinyal testi

5 - 1 kHz de Hızlı modda A, C ve Z filtrelerinde, Yavaş modda A filtrede ve LAeq elektrik sinyal testi

6 - Seviye doğrusallığı testi:

- Başlangıç noktasından (94 dB) 5 dB aralıklarla cihaz doğrusal çalışma aralığı üst sınırına kadar yapılan testler.

- Başlangıç noktasından (94 dB) 5 dB aralıklarla cihaz doğrusal çalışma aralığı alt sınırına kadar yapılan testler.

- Son 5 test 1 dB aralıkla yapılmalıdır.

7- 4Khz de A filtresi için Hızlı ve LAE mod için 200 ms, 2ms, 0.25 ms’de, Yavaş mod için 200 ms ve 2 ms de test

8- Peak C 8 KHz’de tam döngü, 500 Hz’de Yarım Döngü (Pozitif), Yarım Döngü (Negatif) Testi

9 - 4 KHz’de Yarım Döngü (Pozitif), Yarım Döngü (Negatif) Aşırı Yükleme ve Fark Testi

Dozimetreler ve kalibratörler için istenen testler ileriki bir tarihte belirtilecektir.

Titreşim Maruziyeti Parametresi için istenen testler ileriki bir tarihte belirtilecektir.